固体样品有机碳、氮同位素分析简介

样品（200目）经1：1盐酸反应完全，去离子水清洗干净后低温（60度）烘干。碳、氮同位素组成采用EA IsoLink元素分析仪和Delta V Advantage质谱仪联机分别进行。

碳同位素分析：样品装入锡杯包裹紧实，经固体进样器进入元素分析仪1020℃反应炉，产生的CO2由He载气携带经水阱（装有高氯酸镁）干燥，恒温（70℃）色谱柱分离后，导入质谱仪测定碳同位素组成，结果以相对V-PDB值给出。碳同位素分析过程采用工作标准B2151、国家标准GBW04407和GBW04408，以及重复样（数量为样品总数的30%）进行质量监控，δ13C分析误差范围为±0.15‰。

氮同位素分析（氮同位素分析样品量远远大于碳同位素分析样品量）：样品装入锡杯包裹紧实，经固体进样器进入元素分析仪1020℃反应炉，产生的N2由He载气携带经水阱（分别装有高氯酸镁和二氧化碳吸附剂）干燥、二氧化碳去除后，恒温（70℃）色谱柱分离，最后导入质谱仪测定氮同位素组成，结果以相对Air-N2的值给出。氮同位素分析过程采用工作标准B2151、国际标准IAEA600和USGS61，以及重复样（数量为样品总数的30%）进行质量监控，δ15N分析误差范围为±0.20‰。