C、O同位素GasBenchⅡ-MAT253联机分析方法简介

碳酸盐矿物或岩石（200目）105℃烘干后，采用GasBenchⅡ和气体同位素质谱仪MAT253联机分析碳、氧同位素组成：将装有样品的12ml样品瓶置于GasBenchⅡ恒温槽中，He气吹扫净空气后加入6滴100％磷酸，72℃恒温反应至少4小时，反应生成的CO2通过载气经70℃的色谱柱分离后进入质谱仪MAT253测定碳和氧同位素组成。结果以相对V-PDB的值给出。分析全过程采用内插法插入国家一级标准物质GBW04405、GBW04406和国际标样NBS19进行质量监控，分析误差范围为±0.1‰。